姓名：                      准考证号：                                 单位：

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

广东省职业技能等级认定试卷

化学检验员技能等级认定三级技能考核试卷 样题

注   意   事   项

1、考试时间：180分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

- 化妆品中铅含量的测定（80分）

（一）说明

1.本题参考《化妆品安全技术规范》（2015年版）命制，满分80分，完成时间150分钟。

2.由于考核时间原因，本题中的试样处理省略“于沸水浴加热2h”操作，放置时间15—20min缩短为3min”。待测样品由考场处理后提供。

3.考核成绩为操作过程评分、测定结果评分和考核时间评分之和。

（二）考核内容

根据《化妆品安全技术规范》（2015年版）中关于有害物质限值要求，铅的限值为10mg/kg。可以使用石墨炉原子吸收分光光度法和火焰原子吸收分光光度法进行检测。试样处理时，样品如含有乙醇等有机溶剂，先在水浴或电热板上低温挥发。若为膏霜型样品，可预先在水浴中加热使管壁上样品熔化流入管底部。

1.样品交接

某化妆品需要检测其铅含量，其性状为液态水基类，不含乙醇等有机溶剂、不含腊质。请在检测前确定检测方法及样品前处理方式。

| 检测方法 （确定检测方法并打√） |  | 前处理方式 （确定前处理方式并打√） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石墨炉原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度法 | 是否需低温挥发 |  | 是否需水浴加热使样品融化 |  |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |

2.试样处理

分别称取两份化妆品样品5.0g（精确到0.0001g）于50mL具塞比色管中。随同试样做试剂空白。加入硝酸（ρ20＝1.42g/mL）5.0mL、过氧化氢（ω（H2O2）＝30%）2.0mL，混匀，如出现大量泡沫，可滴加数滴辛醇。取出，加入盐酸羟铵溶液（120g/L）1.0mL，放置3min，用水定容至25mL。

3.标准系列溶液的制备

（1）取铅标准溶液Ⅰ（100mg/L）10.0mL置于100mL 容量瓶中，加硝酸溶液（1+1） 2mL，用水稀释至刻度此溶液为铅标液Ⅱ。

（2）取铅标准溶液Ⅱ（10mg/L）0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL，分别置于10mL具塞比色管中，加水至刻度，得相应浓度为0mg/L、0.50mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L、4.00mg/L、6.00mg/L的铅标准系列溶液。

4.样品检验

按仪器操作程序，将仪器的分析条件调至最佳状态。在扣除背景吸收下，分别测定铅标准系列、空白和样品溶液（2份），（如样品溶液中铁含量超过铅含量 100 倍，不宜采用氘灯扣除背景法，应采用塞曼效应扣除背景法。）绘制浓度-吸光度标准曲线，计算样品含量。

5.结果计算

ω=(ρ1-ρ0)×Vm

式中： ω ——样品中铅的质量分数，μg/g；

ρ1——测试溶液中铅的质量浓度，mg/L；

ρ0 ——空白溶液中铅的质量浓度，mg/L；

V —— 试样消化液的总体积，mL；

m —— 样品称取量g。

6.设计实验报告并填写完整（包括原始数据记录、数据的处理分析、结果判断、“三废”的产生情况及处理方式等）

7.排除仪器设备故障

写出原子吸收光谱仪雾化器的调整与更换方法。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

………………………………………………………装…………………………订……………………………线…………………………………………………………………

二、编写pH计标准操作规程（20分）

（一）说明

1.本题要求编写pH计的标准操作规程，包括仪器的操作步骤、校准方法和日常维护。

2.本题考核形式为笔试，闭卷；满分20分，考核时间30分钟，不可超时。

3.考核成绩为笔试结果评分。

（二）考核内容

1.pH计的操作步骤

2.pH计的校准

3.电极与仪器的维护